| 仪器设备名称 | 三场耦合三轴试验系统 |
| --- | --- |
| 设备操作说明： 试验步骤 1．试验前检查：先巡查仪器外观是否有异常，是否有漏水现象，管路连接是否正确；检查控制柜顶部水箱是否有水，水位过低的话应加水。 3．管路排气：包括渗透连接到压力室的管路，反压、排水连接到压力室的管路，孔压管路等。 4．装样：先在压力室底座上放置透水板、滤纸（或者透水土工布），将乳胶膜下端装在底座上，扎紧使之不漏水，随后击实试样，装样完成后罩上压力罩，将压力罩推进反力架。 5．试样饱和：饱和试样在试验前应先进行试样饱和，饱和的步骤为开启渗压作动器与试样联通的阀门，随后开启试样的排水阀，使水自下而上的充满试样。一般情况，粗粒含量较多时，半个小时即可完成饱和；细粒含量较多时，饱和所需时间长，具体时间视出水情况而定。非饱和试样则跳过该步直接进行下一步操作。 6．试样固结：将内体变清零，随后施加围压，围压最好采用分级加载的方法施加，待围压施加至目标值后，放置一段时间，观察排水量与时间的关系曲线，待排水量稳定后即完成固结。 7. 试样剪切：固结完成后开始剪切，将剪切速度及停机应变标准设定到规定的值，由于固结时试样会轴向收缩，因此停机应变标准应比目标值大一点，（例如打算剪切到20%轴向应变时停机，可将停机标准设置到22%）。随后将位移传感器清零（不清零无法开始剪切）。开始记录数据，并开始剪切，打开自来水管，循环冷却水。 |  |