| 仪器设备名称 | 岩石细观耦合渗流核磁共振实时在线分析与成像系统（二期） |
| --- | --- |
| 设备操作说明： #### 1. 岩心常规物性分析实验 #### 岩心定标：以25mm为例，将选择好需要定标的一英寸岩心标样四个（至少三个），放入空试管，测试基底信号，然后依次放入标样进行测试，测试完成进入数据查询界面，将定标包括基底信号进行批量反演，记录峰面积，输入到Excel中，将每组数据中的基底信号减掉，根据孔隙度与信号量的关系作出定标曲线（岩心软件定标详见岩心测量软件说明书）。 #### （1）将岩心样品放入试管，采集原始样品干燥条件下的T2谱图。 #### （2）把岩心样品放入样品仓中，对样品进行抽真空加压饱和处理。 #### （3）取出岩心样品，擦干表面水后采集饱和水样品的T2谱图，此时测试需要与之前测试的样品参数保持一致，对比分析饱水前后T2谱图差异，计算岩样核磁孔隙度。 #### 2.常规驱替实验 #### （1）截取热缩管，长度要求样品放入后能够将堵头两端密封圈盖住，用热烘枪将其热缩，热缩时可从上往下逐步热缩。热缩完成待样品冷却后装入夹持器中，将螺丝拧紧。 #### （2）注入氟油：管路连接好后检查放液阀有无关紧，将氟油罐打开，加入氟油，开循环转速，这一步的目的是让氟油更好的充满管路，直至液面稳定在密封圈以下位置，把氟油仓盖子拧上，打开盖子上端阀门，加围压1~2MPa，继续排空气体，等待围压泵油杯上端氟化液均匀流出即可，关上盖子上端阀门；检查补液罐液体是否足够，满足二分之一。 #### （3）检查中间容器中是否有驱替液，驱替泵后面瓶子中是否有水，如果有可先不接驱替管路将液体充满管路后，再与夹持器驱替管路连接；打开中间容器下端的开关，使用哪个中间容器则打开哪个中间容器下端的开关；V7需要打开来显示进口压力示数； #### （4）测试：设置好参数以后，设置环压跟踪模式，2MPa，驱替泵设置恒流模式0.1ml/min，每驱替一分钟，停掉驱替泵，进行T2采集， #### 3.高温高压驱替实验 #### （1）将样品热缩后放入夹持器中（方法同上），连接好驱替设备管路，打开油浴变温循环恒温系统； #### （2）注入氟油(方法同上)，升温80℃，升温时候不能进行加压，压力控制不稳，设置环压跟踪模式，4MPa，逐步注入驱替液体（纯水），此时注意，驱替压力需要慢慢往上加，围压泵跟踪压力上升需要反应时间，压差过大容易切断热缩管； #### （3）到达高压，80℃，如果容易驱通则加回压，测量T2谱图成像，之后每驱替一次，测试停掉驱替泵，进行T2测试以及成像测试 #### （4）拆除夹持器：如果是易驱通的样品，停掉驱替泵，将回压缓慢卸掉，让围压可以跟踪上；如果不容易驱通，在尾端有个阀门打开后与进口端连接，此时再通过回压手动卸压；卸压完成后进行降温，关闭加热，打开降温冷槽，设置温度后开启，温度降至常温关掉冷槽； #### （5）将氟油从放液阀放出。 |  |