| 仪器设备名称 | 微机控制低温动态试验机 |
| --- | --- |
| 设备操作说明： （以常规冻土三轴剪切试验为例） 一、试验步骤 1．开启制冷机和温度控制开关，给压力室预降温。 2．将试样快速放入压力室，并将试样周围注满硅油。 3．开启轴向加压设备，缓慢降低加载横梁，使得压力室活塞杆与轴向荷载传感器近似接触。 4．调节温度控制系统，将温度设定到所需要的试验温度，使试样恒温2h以上。 5．根据试验要求施加围压（具体操作方法参照EDC使用说明书）。 6．保持围压不变并维持2h以上，使试样固结稳定。 7．试验加载前将位移传感器和轴向荷载传感器读数清零。 8．根据试验要求设置相应应变速率，随后可对试样进行应变控制式剪切试验。 二、试验机的维护及保养 1．试验机维护与保养 1）试验机在使用后应进行保洁处理；尤其压力室内的岩石碎屑； 2）试验机在不使用时，主机和控制中心应套上防尘罩； 3）压力室内的附件应放置在一固定的地方，注意不要丢失、损坏； 2．一般故障处理 1）控制部分的故障主要是电源是否接通良好，出现其他问题应由厂家进行检修； 2）机械方面的故障主要是可能出现的漏油现象，找到漏油位置用扳手进一步拧紧；其他故障应由厂家进行处理。 |  |